## პაციენის მონიტორი IBP + CO
პაციენტის მონიტორი ინვაზიური კაპნოგრაფით - 6 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
პაციენტის სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური პროგრამული უზრუნველყოფით
გაზომვის პარამეტრები: EKG, SPO2, T1,T2, NIBP, IBP1, IBP2, RESP, CO2.
პროგრამა: პაციენტის რეგისტრაცია, მედიკამენტების გამოთვლა, ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr.
პაცინტის ასაკი: მოზრდილთა, პედიატრიული, ნეონატალური
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
დისპლეი: არანაკლებ 10 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, საშუალო ზომა. IBP კაბელის სტანდარტი Abbott/Meex
ხამურის დონე: არაუმეტეს 40 db
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო, ცენტრალური მონიტორინგის სიტემაში გაერთიანების შესაძლებლობა არანაკლებ 32 მონიტორზე
მართვა: დისპლეი არანაკლებ 10 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°, სასურველია სენსორული. ღილაკები.
კორპუსი: უნივერსალურ ჰოსიზონტალურ სადგამზე სადგამზე დამაგრების შესაძლებლობით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 60 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
პედიატრიული აქსეასუარების კომპლექტის ფასი
ნეონატალური აქსეასუარების კომპლექტის ფასი

## დეფიბრილატორი
დეფიბრილატორი - 27 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
დეფიბრილატორი, ბიფაზური, გარეგანი პეისინგით და კარდიოვერსიით(სინქრონული და ასინქრონული). ავტომატური და მანუალური მართვა. თვითტესტირების ფუნქციით. მოზრილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის.
განმუხტვის ენერგია: დიაპაზონი 1 - 360 J.
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
პრინტერი: ინტეგრირებული თერმული
აქსესუარები: არაინვაზიური პეისინგის, დასაწებებელი ფიბრილაციის, EKG და სატესტო კაბელები.
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია Ethernet
მართვა: ინფორმაციული ფერადი დისპლეი. ღილაკები კორპუსზე ელექტროდებზე.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
აქ შეიძლება მოვითხოვოთ სათადარიგო კომპონენტების განფასებაც

## მცირე სპეციფიკაციების ინვენტარი
დასახელება | სპეციფიკაცია | მდგომარეობა | რაოდენობა | მომწოდებლის სპეციფიკაცია | ქვეყანა | კომპანია | ფასი | ვალუტა | მოწოდების ვადა | გარანტია | კომენტარი
სამანიპულაციო მაგიდა | ორ დონიანი უჯრით და ნაგვის ურნით, უჟანგავი რკინა/ პლასტმასი/ ან ორივეს კომბინაცია | ახალი | 21
ელექტრო საწოლი | 3 ფუნქციით, მოაჯირებით და უნდა ქონდეს CPR | ახალი/მეორადი | 62
შტატივი | სტანდარტული 4 საკიდით | ახალი | 60
ფლოუმეტრი | გრძელი ცხვირით, DIN სტანდარტი | ახალი | 18
მეიოს მაგიდა | სრულად უჟანგავი | ახალი | 16
ტაფჩანი |  | ახალი | 4
ამომქაჩი | მაღალი წნევის | ახალი | 1
მედიკამენტების კარადა | რკინა | ახალი | 2
ინფუზომატი | ორ შპრიციანი | ახალი | 1
სტანდარტული მონიტორი | გაზომვის პარამეტრები: EKG, SPO2, T1,T2, NIBP | ახალი | 59
პაციენტის მონიტორი ინვაზიური კაპნოგრაფიით | გთხოვთ შეგვივსოთ შესაბამისი გვერდი ამავე ექსელში | ახალი | 6
დეფიბრილატორი | გთხოვთ შეგვივსოთ შესაბამისი გვერდი ამავე ექსელში | ახალი | 1