## ნეირო მიკროსკოპი
ნეიროქირურგიული მიკროსკოპი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები | შენიშვნა
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, FDA ამერიკული
გამოშვების წელი: 2016 -2022
მდგომარეობა: მეორადი, რეფაბლიკირებული
ელ. მოხმარება:200V, 50 Hz +/-3%
ტექნიკური მონაცემები
ნეიროქირურგიული მიკროსკოპი, ნეირო და სპინალური ოპერაციებისთვის. სასურველია ოფთალმოლოგიური ოპცია.
ორი ბინოკულარით, ქირურგისთვის და ასისტენტისთვის, არანაკლებ X10 ზუმით.
სამუშაო დიაპაზონი (Working distance): არანაკლებ 200-415 მმ.
განათება: დღის ნათების ფერის, არანაკლებ 300 W ქსენონის ან მისი ექვივალენტი LED. დამატებით სარეზერვო ნათურა. განათების დიამეტრის რეგულირება.
ზუმი: მოტორიზებული, ავტომატური და მანუალური, ხელის და პედლის მართვით, არანაკლებ 1:6.
ფოკუსი: მოტორიზებული, ავტომატური და მანუალური, ხელის და პედლის მართვით.
მკლავის ვერტიკალური მოძრაობის დიაპაზონი: არანაკლებ 500 მმ.
მკლავის ჰორიზონტალური სიგრძე: არანაკლებ 850 მმ.
ბინოკულარის ბრუნვის დიაპაზონი: არანაკლებ 0 -180°.
დოკუმენტირების და კამერის პორტი: სასურველია.
მართვა: ხელის მანიპულატორით და ფეხის პედალით.
საბურავების ჩამკეტი.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 0-30°C, 0-95%.
სუროსენსიის რეჟიმი
მონიტორი და ვიდეო კამერა,რის საშუალებითაც შეძლებთ გამოსახულების ჩაწერას და შენახვას.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).

## Sheet1
With three binocular module | a surgeon tube, lateral and opposite stereo assistant tube a binocular tube 30°-150° variable a binocular tube 30°-150° variable a binocular tube 0° - 180° variable
Optics | 540° rotation 50° lateral tilt to left and right -30° /+120° inclination tilt
Modularity | -oncological fluorescence observation filter module -vascular fluorescence
Monitor | 27" Medical, minimum HD, Touch screen
Camera | Integrated minimum HD
Documentation systems | 4K
FusionOptics | For increased depth of field and high resolution for main surgeon and opposite assistant
Magnification | 6:1 zoom, motorized
Total magnification | 1.0× to 12.1× with 10× eyepiece
Focus | Motorized via multifocal lens, with manual adjustment
Objective / working distance | 225–600 mm, motorized multifocal lens, continuously adjustable and manual adjustment option
Field of view | 17.4 to 210 mm ø with 10× eyepiece
Eyepieces | Wide-field eyepieces for persons wearing glasses 8.3×, 10× and 12.5× dioptric adjustment, ±5 diopter settings and adjustable eyecup
Integrated 360° rotatable adapter | For main surgeon binocular (IVA, ULT) and opposite assistant (ULT)
Illumination | - High-output 2x 400-W redundant xenon arc-lamp systems via fiber optics cable
Intraoperative balancing | Automatic intraoperative AC/BC balancing of AC and BC axes
Brakes | Floor stand
Control unit | - Programmable touch-screen with userfriendly Graphical User Interface - Built-in electronic auto-diagnosis and user support - Software independent hard keys for illumination and auto-balancing - Indicator for main/backup illumination and fluorescence modes
Control elements | -Pistol handle with programmable Functions -Optional mouthswitch -Optional wireless Footswitch
Carrier for monitor | flexible arm with 4 axis for rotation and inclination
Construction | 360° rotating Casters
Power connection | 220 V