## კარდიოგრაფი
კარდიოგრაფი-20 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოგრაფი. 12 სტანდარტული არხი, 10 ელექტროდი. მოზრდილი, პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტებისთვის. გადაღების მანუალური, ავტომატური და რითმული რეჟიმით. გადაღების ავტომატური დიაგნოსტირება და ინტერპრეტაცია. პაციენტების რეგისტრაციის და შენახვის შესაძლებლობა. აპარატის თვითტესტირება.
ფილტრები: ხმაურის, ბაზისური, დაბალი სიხშირის, მაღალი სიხშირის, ელექტრული ქსელის.
გულისცემის აღქმის დიაპაზონი: არანაკლებ 30 - 350 bpm
დიაგნოსტიკური სიხშირეები: დიაპაზონი არანაკლებ 0,05 - 150 Hz
ეკრანი: თხევადკრისტალური, ფერადი, სასურველია სენსორული. მიუთითეთ ზომა W x H mm.
პრინტერი: ინტეგრირებული თერმული. 12 ივე განხრის ჩაწერა. მიუთითეთ ქაღალდის ზომები W x H mm. ბეჭდვის სიჩქარის დიაპაზონი არანაკლებ 5 mm/s, 12.5 mm/s, 25mm/s, 50 mm/s ,: ±3% .
აქსესუარები: მოზრდილთა
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, HL7. USB.
მართვა: ინფორმაციული ფერადი დისპლეი. ღილაკები.
საგანგაშო სიგნალები: ტექნიკური გაუმართაობა, ელემენტის მდგომარეობა
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 90 min.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები:
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ბატარეის ფასი
კაბელის ფასი
ქაღალდის ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer