## საინფუზიო პამპი 2 შპრ.
საინფუზიო პამპი 2 შპრიცის-200 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V +/-5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ინფუზიის პამპი (შპრიცის ტუმბო). ერთი შპრიცით, ყველა სტანდარტის შპრიცთან თავსებადი. მოზრდილი, პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტებისთვის
ინფუზიის რეჟიმები: ინფუზიის დროის, სიჩქარის და პაციენტის წონის მიხედვით
შპრიცის მოცულობა: 10 - 60 mL
ინფუზიის მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 1000 mL/h
ბოლუსის სიჩქარე: არანაკლებ 400 - 1000 mL/h, პროგრამირებადი
KVO სიჩქარე: 0.1 - 1 ml/h
სიზუსტე: არაუმეტეს ±2 %
საგანგაშო სიგნალები: შპრიცის, რეჟიმების, ელ. და მექანიკური ხარვეზის, ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, HL7. სასურველია უკაბელო
მართვა: ღილაკები, თხევადკრისტალური დისპლეი
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. შტატივზე სამაგრით
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class II
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები:
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ბატარეის ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer