ტექნიკური დავალება

იონური ქრომატოგრაფი (IC) ავტოსემპლერით შესყიდვასთან დაკავშირებით

ზოგადი ინფორმაცია: ”ჯორჯიან  უოთერ  ენდ  ფაუერი”-ს  ლაბორატორია ახორციელებს სასმელ, ზედაპირულ და მიწისქვეშა  წყლის ხარისხის კონტროლს. კვლევა ტარდება სხვადასხვა მაჩვენებლებზე, მათ შორის ანიონების შემცველობაზე.

მიზანი: იონური ქრომატოგრაფის (IC) საშუალებით სასმელ, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყალში ცხრილ N1_ში მოცემული  ანიონების განსაზღვრა.

ცხრილიN1

| N | პარამეტი | ზდკ რეგლამენტის მიხედით | LOD* | ერთეული |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნიტრატები(NO3- ) | 50 | 5 (10%) | მგ/ლ |
| 2 | ნიტრიტები(NO2- ) | 0.50 (0.10)** | 0.01 (10%) | მგ/ლ |
| 3 | სულფატები (SO4-) | 250 | 25 (10%) | მგ/ლ |
| 4 | ქლორიდები (Cl-) | 250 | 25 (10%) | მგ/ლ |
| 5 | ფტორიდები (F -) | 0.7 | 0.07 (10%) | მგ/ლ |
| 6 | ფოსფატები(PO4- ) | 3.5 | 0.35 (10%) | მგ/ლ |

*თითოეული პარამეტრი ინდივიდუალურ კორელაციურ კავშირშია შესაბამის ზდკ_სთან

** ფრჩხილებში არსებული კონცენტრაციის დაცვა სავალდებულოა სათავე ნაგებობისთვის

ტექნიკური მონაცემები და სპეციფიკაცია:

- იონური ქრომატოგრაფი (IC); ანიონების საანალიზო და დამცავი სვეტებით; საინჟექციო მოდულის ნაკრებით; საინჟექციო მოდული უნდა შედგებოდეს საკუთრივ გადამრთველი ონკანისგან, მარყუჟისგან და ნაკადების სამართავი პორტებისგან (სრული კომპლექტაცია დამოუკიდებელი მუშაობისათვის); დეგაზატორის ნაკრებით; ელუენტის ტუმბოთი/ტუმბოებით (რამდენიც საჭიროა ქრომატოგრაფის სრულყოფილი მუშაობისთვის); საპრესორით; ანიონების განსასაზღვრი დეტექტორით; ელუენტის მოსათავსებელი რეზერვუარით (რეზერვუარი აღჭურვილი უნდა იყოს ჰაერის ფილტრით); დამცავი და საანალიზო სვეტების თერმოსტატით; როზეტის ტიპი: ევროპულ როზეტთან ადაფტირებული; ძაბვა 220 – 250 ვოლტი (1 ფაზა, 1 ნეიტრალი, ერთი დამიწების სადენი);

- ავტოსემპლერი; როზეტის ტიპი: ევროპულ როზეტთან ადაფტირებული; ძაბვა 220 – 250 ვოლტი (1 ფაზა, 1 ნეიტრალი, ერთი დამიწების სადენი); 500 ერთეული ვიალით; 500 ერთეული ვიალის თავაკით. ავტოსემპლერი თავსებადი უნდა იყოს პირველი პუნქტის მიხედვით შემოთავაზებულ იონურ ქრომატოგრათან; ქრომატოგრაფთან დამაკავშირებელი ყველა საჭირო მასალით/აღჭურვილობით (მათ შორის საინფორმაციო და ელექტროკაბელით);

- ხელსაწყოს სამართავი კომპიუტერის ნაკრებით (პროცესორი, მონიტორი, პრინტერი, კლავიატურა, მაუსი, ურთიერთდამაკავშირებელი კაბელებით/აქსესუარებით); იონური ქრომატოგრაფის კომპიუტერთან დამაკავშირებელი კაბელით; როზეტების ტიპი: ევროპულ როზეტებთანთან ადაფტირებული; ძაბვა 220 – 250 ვოლტი (ყველა ელ. სადენში 1 ფაზა, 1 ნეიტრალი, 1 დამიწების სადენი);

- შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით (ხელსაწყოს მწარმოებლის ლიცენზიით);

- სახელმძღვანელოებით, როგორც ელექტრონული ისე ბეჭდური სახით; მათ შორის ქრომატოგრაფის მომხმარებლის სახელმძღვანელო, ქრომატოგრაფის მომსახურების სახელმძღვანელო, ავტოსემპლერის მომხმარებლის სახელმძღვანელო, ავტოსემპლერის მომსახურების სახელმძღვანელო, პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებლის სახელმძღვანელო; სახელმძღვანელოები უნდა იყოს ან მშობლიურ (ქართულ), ან ინგლისურ ან რუსულ ენაზე.

- საკვალიფიკაციო და მეთოდების შესაბამისი, სერთიფიცირებული, NIST-ამდე მიკვლევადი დასაკალიბრებელი სტანდარტული ხსნარებით;

- ცხრილN1 _ში ჩამოთვლილი იონების კონცენტრაციის განსასაზღვრი საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტული მეთოდებით (მეთოდის აღმოჩენის ზღვრები უნდა მოიცავდეს იმ სიდიდეებს რაც მოცემულია ცხრილN1 _ში); მეთოდების დანერგვით. მეთოდების დანერგვაში იგულისხმება ცხრილ N1_ში ჩამოთვლილი იონების ანალიზის სრული ციკლის შესრულებას, მათ შორის საკალიბროების აგება, სტანდარტული ნიმუშების დეტექტირება, საკვლევი ნიმუშების დეტექტირება, შედეგების შედარება . (იმ შემთხვევაში, თუ მეთოდების დანერგვა და მინიმუმ ერთწლიანი შესრულება მოითხოვს თანმხლებ მასალებს, დამხმარე აღჭურვილობას და ხსნარებს, წინასწარ უნდა მოხდეს შემსყიდველის ინფორმირება წერილობითი ან ელექტრონული სახით სატენდერო შემოთავაზებასთან ერთად! წინააღმდეგ შემთხვევაში, წარმოშობილ ხარვეზზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომწოდებელს და განიხილება როგორც ხელშეკრულების დარღვევა.)

სარეზერვო სათადარიგო ნაწილები: ვიალები; ვიალების თავაკები; საანალიზო და დამცავი სვეტები; საიპრესორი; ქრომატოგრაფის მომსახურების ნაკრები; ავტოსემპლერის მომსახურების ნაკრები; კომპონენტების ურთიერთდამაკავშირებელი დრეკადი მილები; შესაბამისი ფერულებით (არანაკლებ 10 ცალი ფერულა თითოეული დიამეტრის მილისთვის); ფიტინგებით (არანაკლებ 10 ცალი ფიტინგი თითოეული დიამეტრის მილისთვის)

დამატებითი მოთხოვნები:

- საჭიროების შემთხვევაში ელ. კვების წერტილების მოდერნიზება ხელსაწყოს ლოკაციის მიხედვით; ხელსაწყოს ლოკაციის ადგილზე ინსტალაცია. ინსტალაციაში იგულისხმება ხელსაწყოს ამ ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული აღჭურვილობის ელ. კვების წერტილებთან მიერთება, აღჭურვილობაში შემავალი კომპონენტების ერთმანეთთან დაკავშირება, პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, ყველა საჭირო დრაივერის ინსტალაცია, ვალიდაციის და ვერიფიკაციის პროცედურის შესრულება;

- ოპერატორების სწავლება მშობლიურ (ქართულ) ენაზე. სწავლება უნდა მოიცავდეს აღჭურვილობაში შემავალი კომპონენტების მიმოხილვას, სისტემის მუშაობის ზოგადი პრინციპების აღწერას, პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის სწავლებას, საანალიზო მეთოდის და საანალიზო სერიის (sequence) შექმნის სწავლებას, ანალიზის შესრულების და შედეგების დამუშავების სწავლებას. ოპერატორის მიერ შესასრულებელი ტექნიკური მომსახურების სწავლებას; სწავლების შემდგომ სერთიფიცირება მინიმუმ ხუთი ოპერატორის (ოპერატორების ვინაობას განსაზღვრავს შემსყიდველი);

იმ შემთხვევაში, თუ ხელსაწყო/აღჭურვილობის ინსტალაცია მოითხოვს სამონტაჟო ადგილის წინასწარ მომზადებას, ამის შესახებ უნდა ეცნობოს შემსყიდველს წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით სატენდერო შემოთავაზებასთან ერთად! წინააღმდეგ შემთხვევაში ინსტალაციის დროს წარმოქმნილ ხარვეზებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომწოდებელს და განიხილება როგორც ხელშეკრულების დარღვევა.

საგარანტიო მომსახურება. საგარანტიო მომსახურება უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 3 წელს შემდეგი პირობებით:

- მწარმოებლის მხრიდან დროული დისტანციური მხარდაჭერის აღმოჩენა. მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ან სხვა საჭირო დოკუმენტაციის დროული მოწოდება, სერვის-ინჟინრის უკუკავშირი, სატელეფონო და ელექტრონული კონსულტაცია, teamviewer_ით ან მსგავსი აპლიკაციით დახმარების აღმოჩენა. საჭიროების შემთხვევაში ხელსაწყოს ლოკაციის ადგილზე სერთიფიცირებული სერვის-ინჟინრის დროული ვიზიტი. არასახარჯი ნაწილის დაზიანების შემთხვევაში ხელსაწყოს გამოცვლა ან რემონტი სერთიფიცირებული სერვისინჟინრის მიერ. საგარანტიო პერიოდში გეგმიური სერვის მომსახურების შესრულება შესაბამისი მასალების ჩათვლით;    საგარანტიო მოქმედების პერიოდი: ხელსაწყოს ინსტალაციიდან ან მიღება/ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან სამი წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდება ხელსაწყოს გამოყენება საგარანტიო პერიოდში და გაუმართაობის მიზეზი იფარება საგარანტიო პირობებით, მაშინ გაცდენილი დღეები დაემატება საგარანტიო პერიოდს.

კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს სატენდერო პირობების მუხლი 1.6-ის შესაბამისად:

- ფასების ცხრილი - დანართი N1, რომელიც სრულყოფილად უნდა იყოს შევსებული.  ფასი მოცემული უნდა იყოს ერთიანად ტექნიკური დავალების შესაბამისად, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში დღგ-სა და ყველა გადასახადის ჩათვლით;

- ერთიანი ფასის დეტალური ჩაშლა/აღწერის დოკუმენტი (დეტალური ინვოისი), რომელიც უნდა მოიცავდეს: მოწყობილობების, დამხმარე და სახარჯი მასალების, მონტაჟის, ტრენინგისა და საგანარტიო მომსახურების ფასებს განცალკევებულად ეროვნულ ვალუტაში დღგ-სა და ყველა გადასახადის ჩათვლით.