## Sheet1
მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახულების სისტემა, 3 ტესლიანი - 1 ცალი Magnetic Resonance Imaging System, 3 Tesla - 1 unit
მოთხოვნილი ტექნიკური მინიმალური მახასიათებლები | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები
პრეტენდენტის დასახალება (ს.კ): საკონტაქტო ინფორმაცია: მეილი: სახელი გვარი: ტელეფონის ნომერი:
მწარმოებელი ქვეყანა:
მწარმოებელი კომპანია:
მოდელი:
რაოდენობა: 1 ცალი | 1 ცალი
მდგომარეობა: ახალი (2025 წლის გამოშვების). | ახალი, 2025 წლის გამოშვების
სერტიფიკატები: CE სერტიფიკატი (ევროკავშირის მოქმედი რეგულაციის შესაბამისად) ან FDA სერტიფიკატი
დეტალური სპეციფიკაციების დოკუმენტი, რითაც დადგინდება შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობა
მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლების მოთხოვნები
Magnet System: 3.0T, 70 cm bore, zero boil-off, active shielding
Gradient System: Min. 45 mT/m amplitude, ≥200 T/m/s slew rate
RF System: Digital RF system, ≥72 channels, independent coil element digitization
Patient Table: Fixed or floating table, ≥200kg capacity, ≥180cm travel range
RF Coils: Head/Neck (48 ch), Spine (48 ch), Knee (24 ch), TMJ, Foot/Ankle, SuperFlex coils (Large, Small, Body)
Standard Clinical Applications: Full-body applications: Neuro, Body, Ortho, Cardiac, Breast, Pediatric, Oncology, Angio
Standard Imaging Sequences: SE, FSE, GRE, EPI, IR, STIR, BSSFP, TOF, PC, DWI, QUICK 3D, CEMRA, etc.
AI & Image Reconstruction: AI-based acceleration: Compressed Sensing (uCS, DeepRecon or equivalent), Smart Recon
Advanced Clinical Applications: DTI, SWI, fMRI, BOLD, Cardiac Mapping, MRS (SVS/CSI), ASL, uSWIFT, uFreeR, etc.
Fat Saturation Techniques: SPAIR, STIR, Spectral FatSat, Spectral Excitation
Artifact Reduction & Image Correction: Flow compensation, Multi-BH, Respiratory gating, Distortion Correction, Uniformity Correction
Advanced Post-Processing: Post-processing tools for cardiac, neuro, oncology, fusion, vessel analysis, perfusion, spectroscopy
Workstation: Advanced processing workstation with ≥2 monitors, 3D rendering, quantification tools
Site Planning Assistance: Vendor must provide site planning, layout design, and support prior to installation
ხარჯთაღრიცხვა, მიწოდების, საგარანტიო პირობები და სხვა დამატებითი მოთხოვნები
ფასი (უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას, ინსტალაციას პერსონალის ტრეინინგს და საგარანტიო პერიოდს)
ვალუტა
მოწოდების ვადა
ანგარიშწორების პერიოდი
ინსტალაციის ვადა შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შემდეგ
არანკლებ 1 კვირიანი პერსონალის ტრეინინგი, მწარმოებლის სერტიფიცირებული აპლიკატორის მიერ
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე, მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინრის მხარდაჭერა (უნდა მოიცავდეს: preventive & corrective maintenance, parts & labor), გთხოვთ აგრეთვე გვაცნობოთ, თუ რა იღირება დამატებითი 12 თვიანი საგარანტიო პეროდი.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი, მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინრის მხარდაჭერა
ტექნიკურ ხარვეზზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური)
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით