## 01.07.2025
ანგიოგრაფი - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: 2015 წლის შემდეგ გამოშვებული
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მანგიოგრაფი, მონოპლანი, ჭერის ან იატაკის ფიქსაციით.
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. DSA. RoadMap. 3D Real Time. კარდიო ინტერვენციული, გულის სეგმენტაცია, ნავიგაცია, Real-time stent enhancement, ნეირო ვასკულარული, ცერებრალური, AVM (Aarteriovenous malformation), სპინალური, პერიფერიული ანგიოქირურგიული, აბდომენალური ქირურგიული, ციფრული ზუმი, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა.
პოზიციონირება: ბრუნვის სიჩქარე: გრადუსი/წმ. (მიუთითეთ) Caudal, Cranial, LAO, RAO (მიუთითეთ გრადუსები)
მილაკი: გამოშვების/შეცვლის თარიღი სიმძლავრე: მიუთითეთ kV, mA. სითბოტევადობა: მიუთითეთ MHU. გაგრილების სიჩქარე: მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა: მიუთითეთ mm გაგრილების ტიპი: მიუთითეთ
დეტექტორი: ბრტყელი, ფიფრული. ზომა: 30 x 30 cm მატრიცის ზომა: 1024 x 1024 px (მიუთითეთ ზუსტი ზომა) გარჩევითობა: lp/mm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა) ელემენტების რაოდენობა: (მიუთითეთ) FOV (L x W) ხედვის არე: cm (მიუთითეთ) კადრის მაქსიმალური სიხშირე: არანაკლებ 30 fps
კოლიმატორი და ფილტრაცია: ავტომატური ფილტრი: Al, Cu. (მიუთითეთ)
მაგიდა: ჰორიზონტალურად ლატერალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm ჰორიზონტალურად ლოგნიტუდალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm ვერტიკალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm დახრილობა, მიუთითეთ კუთხეები ბრუნვა, მიუთითეთ კუთხეები ზედაპირი, მიუთითეთ ზომები პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 200 kg
მონიტორები: საპროცედუროს: მიუთითეთ რაოდენობა და ზომა. საოპერატოროს: მიუთითეთ რაოდენობა და ზომა.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. პროგრამის ენა ინგლისური. რეკონსტრუქციის სიჩქარე 65 f/ps (მიუთითეთ). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. (მიუთითეთ).
მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი, კონსოლი, დისტანციური პულტი
დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. 3D reconstruction and visualization, Bone Xpress, Aortic Valve Guidance, Automatic segmentation and navigation, stant measurments,
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DAP, Air Kerma, Real time dose monitoring
აქსესუარები: კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. დისტანციური პულტი, კალიბრაციის ფანტომები. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები. პაციენტის მონიტორინგი (მიუთითეთ ჩამონათვალი).
კორპუსი: ანტისტატიკური, ანტიბაქტერიული, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე, უწტვეტი დენის წყაროს სიმძლავრე, ტექნიკური და საპროცედურო ოთახის კლიმატი.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, ჩილერების ჩათვლით. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
ახალი დეტექტორის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
ინჟექტორი: ორი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქცია. აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)