## პერფუზიის აპარატი
სისხლის ხელვნური მიმოქცევის (პერფუზიის) აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია.
1.3 | მოდელი.
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა.
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2022 წ.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის (პერფუზიის) აპარატი კარდიოქირურგიისთვის. მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. პამპების სარეზერვო მანუალური მართვა. თავსებადი სხვადასხვა მწარმოებლის ოქსიგენატორებთან.
2.2 | მოძრავი კონსოლით.
2.3 | კონსოლზე ფიქსირებული შტატივები (მინიმუმ 3 შტატივი).
2.4 | კონსოლზე ფიქსირებული თარო.
2.5 | მინიმუმ 4 როლერ პამპით, რომელთაგან 1 იქნება 2 როლერიანი (კარდიოპლეგიისთვის). თავსებადი მილების ზომები 1/8“, 3/16“, 1/4“, 5/16“, 3/8“,1/2“.
2.6 | დამჭერებით უნდა შეიძლებოდეს სხვადასხვა დიამეტრის მილების (Tubing) მორგება.
2.7 | მილების ფიქსაციის რეგულირებადი მოდული.
2.8 | ბუშტუკების დეტექტორი 3/8“ მილისვის, სიზუსტე არაუმეტეს 15 rpm.
2.9 | დონის სენსორი ოქსიგენატორისთვის (Level Sensor), სიზუსტე არაუმეტეს 3mm.
2.1 | მოდულარული წნევის მონიტორინგის სისტემა, 2ც სენსორით.
2.11 | კარდიოპლეგიის მართვის სენსორული მოდული.
2.12 | პამპის ცირკულაციის სიჩქარე: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 250 rpm, სიზუსტე ±1%.
2.13 | წნევის კონტროლი: -200 დან +800 mmHg, სიზუსტე არაუმეტეს ±1 mmHg
2.14 | ტემპერატურული კონტროლი: 0 დან +50 °C, სიზუსტე არაუმეტეს ±0.1 °C
2.15 | მოცულობის კონტროლი: 0 - 2 L/Min, სიზუსტე არაუმეტეს ± 10%
2.16 | ვენური ხაზის დისტანციური მომჭერი 2ც.
2.17 | LED ნათურა ტელესკოპიური(მოქნილი) მკლავით.
2.18 | დატენვად აკუმილიატორებზე, დენის გარეშე მუშაობის შესაძლებლობით არანაკლებ 90 წუთი.
2.19 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP. HL7
2.2 | აქსესუარები: ჰაერ-ჟანგბადის ელექტრონული შემრევი, ჟანგბადის კონცენტრაციის სენსორით.
2.21 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.22 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.23 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
ფასი ლარში ევროს კურის 3.14ლარი/ დოლარის კურსი 2.7 ლარი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სათადარიგო აკუმულიატორები
5.2 | 3/8 ზომაზე ადაპტირებული პლასმასის ჩამკეტები ბაბლ სენსორისთვის
5.3 | 1 წლიანი სერვის ნაკრები

## ჰითერ-ქულერი
კარდიოქირურგიული გათბობა-გაგრილების აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია.
1.3 | მოდელი.
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა.
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2022 წ.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კარდიოქირურგიული გათბობა-გაგრილების აპარატი, თავსებადი სხვადასხვა მოდელის სისხლის ხელონური მიმოქცევის (პერფუზიის) აპარატთან და ოქსიგენატორთან.
2.2 | 3 განცალკევებული წყლის რეზერვუარით.
2.3 | 3 წყლის კონტურით, ინდივიდუალური ჩამკეტებით.
2.4 | სპონტანური გადართვის შესაძლებლობით.
2.5 | დამოუკიდებელად მართვადი კონტურებით.
2.6 | რეზერუარების მარტივი დაცლა-შევსების შესაძლებლობით.
2.7 | უსაფრთხოების სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ტემპერატურის შეჩერებას, თუ ის მიაღწევს კრიტიკულ მაჩვენებლებს. წყლის დონის, ტემპერაურის, ცირკულაციის, ტექნიკური გაუმართაობის საგანგაშო სიგნალები.
2.8 | კარდიოპლეგიის ტემპერატურული დიაპაზონი არანაკლებ: გაციება 2 °C დან 10 °C, გათბობა 15 °C დან 41 °C.
2.9 | პაციენტის გათბობა გაგრილების ტემპერატურული დიაპაზონი არანაკლებ: 2 °C დან 41 °C.
2.1 | ტემპერატურული სიზუსტე: არაუმეტეს ± 0.5 °C.
2.11 | უწყვეტი პროცედურის ხანგრძლივობა: არანაკლებ 6 საათი.
2.12 | გათბობის სიმძლავრე: არანაკლებ 3000 W.
2.13 | გაგრილების სიმძლავრე: არანაკლებ 1300 W.
2.14 | მართვის კონსოლი: რეზერვუარებში წყლის მოცულობების, ტემპერატურების, ცირკულაციის, წნევის, გაუმართაობის ინდიკაციით.
2.15 | ხმაურის დონე: არაუმეტეს 45 dB.
2.16 | აქსესუარები: 1/2" დიამეტრი მილების პირდაპირი შემაერთებელი: არანაკლებ 3 ცალი. 1/2" დიამეტრი მილების 90° შემაერთებელი: არანაკლებ 3 ცალი. ოქსიგენატორთან შემაერთებელი სწრაფჩამრთველი: 2 ცალი. წყლის ლეიბი მოზრდილი პაციენტისთვის (არანაკლებ 50 -150 cm), 2ც. კონტურის მრავალჯერადი მილები: თითოეული კონტურისთვის 5 მეტრი. 1 ცალი 1/2", 1 ცალი 3/8".
2.17 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP. HL7
2.18 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.19 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.2 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
2.21 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა.
3.2 | ფასი.
ფასი ლარში ევროს კურის 3,14
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები.
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით.
5 | დამატებითი განფასება