## Specification
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა
CT Scanner 128 slice | მეორადი , მილაკის რესურსი არ უნდა იყოს 1/3-ზე მეტი გახარჯული . მინიმალური მოთხოვნები : კომპიუტერული ტომოგრაფიული პერფუზია და დამუშავების პროგრამული უზრუნველოფა. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, ვასკულარული პროგრამა, კალციუმის ინდექსის შეფასება, გულის ანატომიური და ფუნქციონალური მაჩვენებლების შეფასება, ფილტვებში კვანძების ავტომატური ძიება, ანალიზი და დინამიური დაკვირვება, კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის შედეგების ანალიზი, სპექტრალური გამოსახულების მიღებისა და დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა . პათოლოგიური წარმონაქმნების გაზომვა, კ.ტ. დინამიური გამოსახულება. 3-D პაკეტი, პაციენტის დასაშვები წონა - არანაკლებ 250კგ.Tube helical Unit (Minimum): 7.5 MHU | 1
CT Scanner 16 slice | მეორადი , მილაკის რესურსი არ უნდა იყოს 1/3-ზე მეტი გახარჯული. მინიმალური მოთხოვნები:  დამუშავების პროგრამული უზრუნველოფა;  ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია;  ვასკულარული პროგრამა;  კალციუმის ინდექსის შეფასება;  გულის ანატომიური და ფუნქციონალური მაჩვენებლების შეფასება;  ფილტვებში კვანძების ავტომატური ძიება, ანალიზი და დინამიური დაკვირვება;  კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის შედეგების ანალიზი;  სპექტრალური გამოსახულების მიღებისა და დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა;  პათოლოგიური წარმონაქმნების გაზომვა, კ.ტ. დინამიური გამოსახულება.  ასაკის მიხედვით დოზის შემცირების შესაძლებლობა (dose care) . მილაკის პარამეტრები: Tube helical Unit (Minimum): 7.0 MHU ; mA capacity: minimum - 10 mA maximum - 600 mA ; kVp: 80, 100, 120, 140 ; მაგიდის პარამეტრები: აპერტურა: 70 სმ ; პაციენტის დასაშვები წონა: არანაკლებ 250კგ. Image Chain: ASiR radiation dose reduction technology ; Two 19” Medical Grade Monitor; English Keyboard, audio contact with main room; Image Analysis: Direct MPR – 3 axis recon; Exam Split ; Data export and interchange ; DICOM worklist ; SmartPrep™ contrast monitoring ; 3D neuro filters ; OptiDose™ – 3D dose modulation ; AutomA ; Large image series Auto filter & transfer ; Dynamic Z-axis tracking ; VCT Hi-Power option ; High resolution option ; Volume Viewer On Console ; Low Dose CT lung screening ; Accessories: Supports, straps, head holders, pads; wedges, phantoms ; Injector control ; low-dose scanning; Application Training for medical personal minimum 3 full working days should be provided by supplier; სასურველი გარანტია : 1 წლიანი სრული გარანტია, 5 წლიანი წერვისის გარანტია . | 2