## ლაზერული ეპილაციის აპარატი
ლაზერული ეპილაციის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები | ერთეულის ღირებულება
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz +/-5%
ტექნიკური მონაცემები
ალექსანდრიტის ლაზრერული ეპილაციის და პიგმენტების მოცილების აპარატი.
ტალღის სიგრძე: 775 ნმ.
იმპულსის პიკური სიმძლავრე: არანაკლებ 60 ვტ.
იმპულსის პიკური ენერგია: არანაკლებ 30 ჯ.
მაქსიმალური ენერგია ზედაოირის ერთეულზე: არანაკლებ: 150ჯ/სმ2
ერთჯერადი იმპულსის ხანგრძლივობა რეგულირებადი: 2-50 მ.წმ.
ორმაგი იმპულსის ხანგრძლივობა რეგულირებადი: 4-80 მ.წმ.
ჯამური პულსის ხანგრძლივობა: არანაკლებ 300 მ.წმ. -მდე.
პულსის განმეორების სიხშირე: 1-10 ჰც.
ლაზერის სხივის დაფარვის დიამეტრის დიაპაზონი: არანაკლებ 5-20 მმ.
მიმართვის ლაზერი: დიოდური
ცვლადი ჰენდპისების ჩამონათვალი.
ინტეგრირებული კანის გაგრილების სისტემა
მართვის თხევადკრისტალური, ფერადი, სენსორული დისპლეი
პაციენტის, ასაკის, თმის ფერის, კანის ფერის მიხედვით შერჩევის შესაძლებლობა.
ხელის და ფეხის სამართავი პედალი
შიდა მეხსიერება: არანაკლებ 100 პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ადვილად გადაადგილებადი. საბურავებზე, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 5-30°C, 0-80%
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
მიწოდების ადგილი ქ. თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების ჩამონათვალი და ღირებულება, საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
ჯამური ღირებულება ვალუტაში, ყველა გადასახადის ჩათვლით