## აფერეზის აპარატი
აფერეზის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
აფერეზის აპარატი თრომბოკონცენტრატის და ღეროვან უჯრედებისთვის
პლაზმის გამოყოფის ეფექტურობა: საშუალო არაბაკლებ 80%
MNC უჯრედების გამოყოფის საშუალო ეფექტურობა: არანაკლებ 0.15 Per liter (x 1010)
CD34 უჯრედების გამოყოფის საშუალო ეფექტურობა: არანაკლებ 0.3 Per liter (x 108)
ავტომატური ცენტრიფუგა, ოპტიკური სენსორით. 6 ტუმბო, 5 გადამწონი. სამი კასეტის ჩატვირთვის შესაძლებლობა.
პროგრამა: უვადო პროგრამული და ოპციური ლიცენზიები, პაციენტის მონაცემების შენახვის და გადაცემის ფუნქცია, რეპორტინგი. ინგლისურენოვანი მენიუ.
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, WiFi
მართვა: ინფორმაციული დისპლეი, ბარკოდის წამკითხველი
კორპუსი: ანტისტატიკური, ადვილად გადადგილებად გორგოლაჭებზე, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე

## მაცივარი
ღრმა სიცივის მაცივარი 2 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ღრმა სიცივის მაცივარი - 80 °C, ღეროვანი უჯრედების და სისხლის კომპონენტებისთვის, ორმაგი კარებით და სათავსი უჯრებით
ტემპერატურა: დიაპაზონი არანაკლებ - 40 - 80 °C პროგრამირებადი, მიკროპროცესორული კონტროლი, სიზუსტე არაუმეტეს ± 1 ℃, მაჩვენებლების შენახვის(არანაკლებ 72 hr) და ექსპორტის ფუნქცია
შიდა მოცულობა: არანაკლებ 300 L
აქსესუარები: სასურველია დამატებითი ტემპერატურის სენსორის დაყენების შესაძლებლობა
კარები: ორმაგი, გაღების დაცვის ფუნქციით
მართვა: ღილაკები, ინფორმაციული დისპლეი
განგაშის სიგნალი: პროგრამირებადი, ტემპერატურა, ჩამკეტი კარები, სისტემრი გაუმართაობა, ელ. კვების წტვეტა. საგანგაშო ლოგების შენახვის და ექსპორტის ფუნქცია. (მიუთითეთ შენახვის დრო, არანაკლებ 72 h)
გაგრილების სისტემა: CFC Free
კავშირის მხარდაჭერა: ინფორმაციის ექსპორტი USB ბარათზე. სასურველია Ethernet.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, სასურველია უჟანგავი ფოლადის 304 ან 316
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. საინსტალაციო მასალების და ტხევადი აზოტის ჩათვლით. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ერთი კომპლექტის ჩამონათვალი და განფასება.
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე

## ექსტრაქტორი
ავტომატური ექსტრაქტორი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ავტომატური ექსტრაქტორი, სისხლის უჯრედების ავტომატური რეცხვის და კონცენტრირებისთვის. CD34+, CAR Т, TIL, NK, MSC, MNC
გადამუშავების მოცულობა: მიახლოებით 20 L
გამომავალი მოცულობა: მიახლოებით 0.05 - 5 L
რეცხვის კოეფიციენტი: არანაკლებ 99.9999 %
მართვა: ღილაკები, ინფორმაციული დისპლეი, ფერადი
განგაშის სიგნალი: ძირიტადი პარამეტრები, სისტემრი გაუმართაობა, ელ. კვების წტვეტა.
სასურველია ინტეგრირებული პრინტერი
კავშირის მხარდაჭერა: ინფორმაციის ექსპორტი USB ბარათზე. სასურველია Ethernet.
ინფორმაციული დისპლეი
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე

## კრიო აბაზანა
კრიო აბაზანა
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კრიო აბაზანა სისხლის კომპონენტების გალღობისთვის, წყლის რეზერვუარით | TERUMO PENPOL
ტემპერატურა: დიაპაზონი არანაკლებ 3 °C - 56 °C, რეგულირებადი, მიკროპროცესორული კონტროლი, სიზუსტე არანაკლებ ± 0.1 °C
დრო: 0 - 240 min, პროგრამირებადი
მოცულობა: არანაკლებ 12 ბეგი ( 250 mL)
წარმადობა: მიახლოებით 120 min სრულად დატვირთული - 40 °C ბეგებისთვის
დისპლეი: ინფორმაციული
საგანგაშო სიგნალი: ტემპერატურა, სისტემური გაუმართაობა
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია Ethernet
მართვა: ღილაკები, ინფორმაციული დისპლეი
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, სასურველია უჟანგავი ფოლადი 304, 316.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე

## სელერი
სელერი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სისხლის კომპონენტების ბეგების მილების ავტომატური, სტერილური შემდუღებელი (სელერი), სველი და მშრალი შედუღებისთვის( მშრალი- მშღალი; სველი-სველი; მშრალი- სველი). პილივინილ ქლორიდის მილებისთვის (PVC).
სტერილურობის და ეფექტურობის მაღალი კლასი, ლიკის კონტროლი
შედუღების სიჩქარე: არაუმეტეს 15 sec
შედუღების ტემპერატურა: 300 °C
შედუღების მილის სიგრძე: არაუმეტეს 5 cm
შედუღების მილების დიამეტრი: დიაპაზონი 3.9 – 4.5 mm
მართვა: ღილაკები, ინფორმაციული დისპლეი, ბარკოდის წამკითხველი, პროცესის და სისტემის გაუმართაობის საგანგაშო სიგნალები
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე
ცენტრალური მართვის სოფთის განფასება (თუ აქვს ასეთი მხარდაჭერა)

## შეიკერ-ინკუბატორი
შეიკერ-ინკუბატორი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
შეიკერ-ინკუბატორი სისხლის კომპონენტებისთვის
მოცულობა: 450-500 mL (200 - 120 mm) პაკეტებისთვის მიახლოებით 30 ერთეული
ტემპერატურული დიაპაზონი: არანალებ 22°C +/- 2°C, რეგულირებადი. სიზუსტე არაუმეტეს 0.2°C
ოსცილაციის სიხშირე: 70 Hz ± 5 Hz, ჰორიზონტალური
ოსცილაციის ამპლიტუდა: 50 mm ± 5mm
სამაცივრე სისტემა: CFC Free, კონდენსატის ავტომატური მომხსნელით.
განგაშის სიგნალი: ტემპერატურა, ჩამკეტი კარები, სისტემრი გაუმართაობა, ელ. კვების წტვეტა. საგანგაშო ლოგების შენახვის და ექსპორტის ფუნქცია. (მიუთითეთ შენახვის დრო)
გამოსახსნელი თაროებით
აირის შიდა ავტომატური ცირკულაციით
კარების გაღების დროს შეიკერის ავტომატური დაყოვნება
სასურველია ინტეგრირებული პრინტერი
კავშირის მხარდაჭერა: ინფორმაციის ექსპორტი USB ბარათზე. სასურველია Ethernet.
ინფორმაციული დისპლეი
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე

## კრიოკონსერვირება
კრიოკონსერვირების მოწყობილობა
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კრიოკონსერვირების მოწყობილობა ღეროვანი უჯრედებისათვის.
ტიპი: თხევადი აზოტი, LN2, -196°C
შიდა მოცულობა: არანაკლებ 350 L
თხევადი აზოტია შესავსები რეზერვუარი არანკლებ 200 L მოცულობის, დონის მაჩვენებლით, რეგულატორით და ავტომატურ შევსებასთან თავსებადი.
ჩასატვიტთი ჩარჩოების სრული კომპლექტი 350 L მოცულობისთვის
მართვა: ინფორმაციული სენსორული დისპლეი. თხევადი აზოტის დონის ავტომატური კონტროლით და შევსებით.
განგაშის სიგნალი: პროგრამირებადი, ტემპერატურა, ჩამკეტი კარები, სისტემრი გაუმართაობა, ელ. კვების წტვეტა. საგანგაშო ლოგების შენახვის და ექსპორტის ფუნქცია. (მიუთითეთ შენახვის დრო)
ტემპერატურის კონტროლი: მიკროპროცესორული, სიზუსტე არაუმეტეს ±1℃.
კავშირის მხარდაჭერა: ინფორმაციის ექსპორტი USB ბარათზე. სასურველია Ethernet.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, უანგავი ფოლადის, ვაკუმური, ადიაბატური.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაბაკლებ 48 სთ
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. საინსტალაციო მასალების და ტხევადი აზოტის ჩათვლით. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურა/ლინკი
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება
პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ერთი კომპლექტის ჩამონათვალი და განფასება.
პოსტსაგარანტიო გეგმიურად შესაცვლელი დეტალების განფასება 5 წლიანი ექსპლოატაციის გათვლით
პოსტსაგარანტიო მომსახურების განფასება 5 წელზე