## ნეირო მიკროსკოპი
ნეიროქირურგიული მიკროსკოპი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი/რეფაბრიკირებული/მეორადი/დემო
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ნეიროქირურგიული მიკროსკოპი, ნეირო და სპინალური ოპერაციებისთვის.
განათება: დღის ნათების ფერის, არანაკლებ 300 W ქსენონის ან მისი ექვივალენტი LED. დამატებით სარეზერვო ნათურა. ფერის ავტო ბალანსი, განათების ინტენსივობის და დიამეტრის რეგულირება. ნათურის მუშა საათების კონტროლი.
ოპტიკა: ბინოკულარული, აპოქრომატული.
ზუმი: მოტორიზებული, ავტომატური და მანუალური, მოტორიზებული არანაკლებ 1:6, ჯამური არანაკლებ X10. ხელის და პედლის მართვით. ხედვის არის დიაპაზონი 50 - 200 mm.
ფოკუსი: მოტორიზებული, ავტომატური და მანუალური, ხედვის სამუშაო დიაპაზონი არანაკლებ 250-600 mm. ხელის და პედლის მართვით.
პოზიციონირება: მკლავის ვერტიკალური მოძრაობის დიაპაზონი არანაკლებ 800 mm. ბინოკულარის სამ სიბრტეში პოზიციონირება, ავტო ბალანსირება.
დოკუმენტირების სისტემა: ინტეგრირებული HD ვიდეო კამერა, სასურველია 3 ჩიპით, ინტეგრირებული შიდა მეხსიერება ვიდეო და ფოტო დოკუმენტირების მხარდაჭერით. USB მატარებელზე ექსპორტის ფუნქციით, ციზუალიზაციის და მართვის სენსორული პანელი არანაკლება 22 in. ვიდეო სიგნალის გამოტანის და ინტეგრირების ფუნქცია, DICOM მხარდაჭერა.
მართვა: ხელის მანიპულატორით და ფეხის პედალით (სასურველია უკაბელო). სასურცელლია პროგრამირებადი რილაკები. სენსორული ეკრანი.
აქსესუარები და ოპციები: ორი ბინოკულარით, ქირურგისთვის და ასისტენტისთვის. (ხერხემლის და თავისთვის) მიკროსკოპის პირით მართვა ქირურგისთვის. სტერილური გარსაცმი შალითიდან ჰაერის გაწოვა. 3D ნავიგაციის გამოსახულების ინტეგრაცია ოკულარში. (სასურველია)
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. გორგოლაჭების ერთიანი ჩამკეტი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 90 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer